## 用户地址
user addr |  | csa37f60
0x1000 | EquipmentConfig_BASE | 0x20001000
0x103F | EquipmentConfig_END | 0x200010FC
0x1040 | EquipmentInfo_BASE | 0x20001100
0x1057 | EquipmentInfo_END | 0x2000115C
0x1058 | UserInfo_BASE | 0x20001160
0x10D7 | UserInfo_END | 0x2000135C
0x10D8 | UserBIAPart_BASE | 0x20001360
0x1157 | UserBIAPart_END | 0x2000155C
0x1158 | Analysis_BASE | 0x20001560
0x11D7 | Analysis_END | 0x2000175C
0x11D8 | ADCVal_BASE | 0x20001760
0x1257 | ADCVal_END | 0x2000195C
0x1258 | Log_BASE | 0x20001960
0x126F | Log_END | 0x200019BC
0x1270 | RESVal_BASE | 0x200019C0
0x12EF | RESVal_END | 0x20001BBC

## 测量步骤和要显示的寄存器
单个流程测试步骤
1 | 检测IIC是否正常通讯
2 | 查询模块就绪 |  | 状态标志 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
3 | 工厂校准模式 |  | F1CV_FLAG | F1C_FLAG |  |  | F1_FLASH
4 | 测量模式
5 | 成分分析命令 |  | F2CV_FLAG | F2C_FLAG |  |  | F2_FLASH
6 | 修改部位命令
7 | 修改频率命令 |  | F3CV_FLAG | F3C_FLAG |  |  | F3_FLASH
8 | 睡眠命令
9 | 唤醒命令 |  | Z_STATUS | Z_REDY | Z_selfcheck | Z_S12 | Z_S34 | Z_S14 | Z_S13 | Z_S23 | Z_S24
10 | 读设备信息区
|  |  | ERR_STATUS | Err_Short | Err_lowlimit | Err_hightlimit | Err_exchange | Err_Parm
|  |  | C_STATUS | C_Recv | C_Parm | C_Exe | C_Ok
|  |  | F_STATUS | [6 empty] | F_Check
|  |  | STATUS | 测量开关
|  |  | FREQ | 频率
|  |  | M_PART | 部位
|  |  | CONFIG_K | 校准开关
|  |  | FREQ1K_VAL | 第1频校准因子
|  |  | FREQ2K_VAL | 第2频校准因子
|  |  | FREQ3K_VAL | 第3频校准因子
写命令
| 器件地址（W） | 高地址 | 低地址 | 数据
发送使能测量开关 | 0xA0 | 0x10 | 0x00 | 0x80
发送计算成分命令 | 0xA0 | 0x3F | 0x5A | 0x04
发送写flash命令 | 0xA0 | 0x3F | 0x5A | 0x05
发送解锁写保护 | 0xA0 | 0x3F | 0x5A | 0x06
发送sleep命令 | 0xA0 | 0x3F | 0x5A | 0x35
发送wakeup命令 | 0xA0 | 0x3F | 0x5A | 0x53
写向地址连续写（例：写入体重70.5kg身高170cm，年龄30性别男运动模式成年正常）
| 0xA0 | 0x10 | 0x58 | 0x02 | 0xC1 | 0xAA | 0x9E | 0x00
读命令
| 器件地址（W） | 高地址 | 低地址 | 器件地址（R）
向地址连续读 | 0xA0 | 0x10 | 0x58 | 0xA1

## Sheet1
参数名称 | 简写 | 备注
细胞外液 | EXF | 四-八电极
细胞内液 | INF | 四-八电极
总水重 | TF | 四-八电极
含水百分比 | TFR | 四-八电极
肌肉重 | SLM | 四-八电极
骨骼肌 | SMM | 四-八电极
蛋白质 | PM | 四-八电极
骨盐量 | MSW | 四-八电极
瘦体重 | LBM | 四-八电极
脂肪重 | FM | 四-八电极
脂肪百分比 | BFR | 四-八电极
基础代谢量 | BMR | 四-八电极
体质指数 | BMI | 四-八电极
内脏脂肪等级 | VFR | 四-八电极
身体年龄 | Body_Age | 四-八电极
体成分评分 | Score | 四-八电极
肥胖度 | OD | 四-八电极
水肿测试 | EE | 四-八电极
标准体重 | BW | 四-八电极
体重控制 | WC | 四-八电极
标准肌肉 | BM | 四-八电极
肌肉控制 | MC | 四-八电极
脂肪控制 | FC | 四-八电极
皮下脂肪厚度 | TSF | 四-八电极
右手脂肪量 | Ra_Fat_W | 八电极
右手脂肪率 | Ra_Fat_R | 八电极
左手脂肪量 | La_Fat_W | 八电极
左手脂肪率 | La_Fat_R | 八电极
躯干脂肪量 | TR_Fat_W | 八电极
躯干脂肪率 | TR_Fat_R | 八电极
右足脂肪量 | Rl_Fat_W | 八电极
右足脂肪率 | Rl_Fat_R | 八电极
左足脂肪量 | Ll_Fat_W | 八电极
左足脂肪率 | Ll_Fat_R | 八电极
颈围 | JW | 八电极
胸围 | XW | 八电极
腰围 | WL | 八电极
臀围 | HL | 八电极
右上臂围 | RAW | 八电极
左上臂围 | LAW | 八电极
右大腿围 | RLW | 八电极
左大腿围 | LLW | 八电极
腰臀比 | WHR | 八电极
胸部脂肪厚度 | Ch_Fat_D | 八电极
腹部脂肪厚度 | Ab_Fat_D | 八电极
右手脂肪厚度 | Ra_Fat_D | 八电极
左手脂肪厚度 | La_Fat_D | 八电极
右大腿脂肪厚度 | Rl_Fat_D | 八电极
左大腿脂肪厚度 | Ll_Fat_D | 八电极
右手去脂重kg | Ra_Muscle_W | 八电极
左手去脂重kg | La_Muscle_W | 八电极
躯干去脂重kg | TR_Muscle_W | 八电极
右足去脂重kg | Rl_Muscle_W | 八电极
左足去脂重kg | Ll_Muscle_W | 八电极 | 54 | 42 | 12